ORDIN nr. 781 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale

În baza prevederilor art. 42 alin. 2 lit. b) şi c), art. 43 lit. b) şi e) şi ale art. 47 lit. b) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Normele metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Deţinătorii sau administratorii instalaţiilor de depozitare şi de încărcare/descărcare a benzinei la terminale, inclusiv de instalaţii-anexe, au obligaţia să aplice normele prevăzute la art. 1.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.103/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea şi analiza emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2002.

Art. 4

Direcţia evaluare impact, controlul poluării şi managementul riscului, precum şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi agenţiile de protecţie a mediului vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 5

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor, Speranţa Maria Ianculescu

ANEXA:

NORME METODOLOGICE din 9 decembrie 2004 privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Prezentele norme metodologice stabilesc metodologia şi condiţiile tehnice de măsurare a emisiilor totale de compuşi organici volatili în atmosferă, rezultate în cursul operaţiunilor de depozitare a benzinei şi de încărcare/descărcare a benzinei în/din containere mobile, desfăşurate la terminalele dotate cu unităţi de recuperare a vaporilor.

(2)Prezentele norme metodologice se aplică emisiilor de compuşi organici volatili în atmosferă (vapori de benzină) din unităţile de recuperare a vaporilor de benzină la terminale.

(3)Prezentele norme metodologice sunt aplicabile în condiţiile în care starea tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor este corespunzătoare funcţionării în condiţii de siguranţă, nu prezintă disfuncţionalităţi şi neetanşeităţi, în conformitate cu normele privind inspecţia tehnică a acestora.

(4)Prezentele norme metodologice nu se referă la condiţiile privind calitatea aerului din zonele de muncă, care se stabilesc prin normele de protecţie a muncii.

(5)Prezentele norme metodologice nu includ prevederi referitoare la măsurile de securitate a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor pentru activitatea de măsurare în medii periculoase (toxicitate, pericol de incendii şi explozie).

(6)Măsurile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor pentru activităţile de măsurare a emisiilor de compuşi organici volatili în atmosferă, în cursul operaţiunilor de depozitare a benzinei la terminale şi de încărcare/descărcare a benzinei în/din containere mobile la terminale, sunt în responsabilitatea celor care efectuează măsurătorile.

Art. 2

În sensul prezentelor norme metodologice se înţelege prin:

a)emisie de compuşi organici volatili - eliminarea în atmosferă a compuşilor organici volatili în fază gazoasă proveniţi din surse punctiforme;

b)surse de emisie - unităţi de recuperare a vaporilor de benzină, amplasate în cadrul terminalelor;

c)compuşi organici volatili - compuşi organici constituenţi ai benzinei, care au o presiune de vapori de cel puţin 0,01 kPa la temperatura de 293,13 K, din care, prin evaporare, rezultă vaporii de benzină;

d)unitate de recuperare a vaporilor - echipamente (instalaţie) pentru recuperarea vaporilor, inclusiv orice sistem de rezervoare-tampon la terminal, prin care vaporii rezultaţi din evaporarea benzinei sunt captaţi, condensaţi şi recuperaţi sub formă lichidă;

e)instalaţii-anexe - unităţi de recuperare a vaporilor, conducte de legătură şi conexiuni etanşe, sisteme de captare şi recirculare a vaporilor şi de stocare intermediară a acestora la terminal.

CAPITOLUL II: Condiţii de limitare a emisiilor de compuşi organici volatili în atmosferă

Art. 3

(1)Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, sunt menite să asigure nivelul de performanţă necesar respectării valorilor-ţintă de referinţă pentru emisiile totale de compuşi organici volatili rezultate din operaţiile specifice.

(2)Concentraţia medie orară a vaporilor evacuaţi de la unitatea de recuperare a vaporilor nu trebuie să depăşească 35 g/Nm3 pentru fiecare oră, valoare corectată pentru eliminarea efectului diluţiei în timpul procesului.

CAPITOLUL III: Măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili în atmosferă

Art. 4

(1)Măsurătorile se vor efectua pe fluxul evacuat în atmosferă din unităţile de recuperare a vaporilor, în condiţiile în care instalaţiile-anexe utilizate la încărcarea şi descărcarea benzinei sunt exploatate în conformitate cu instrucţiunile de operare date de furnizor, funcţionează în conformitate cu performanţele garantate de acesta şi nu prezintă scurgeri sau pierderi de vapori.

(2)Locul de efectuare a măsurătorilor trebuie ales astfel încât valoarea măsurată să fie reprezentativă pentru fluxul evacuat. De regulă, punctul de măsurare trebuie să se situeze la o distanţă egală cu cel puţin două diametre ale traseului de evacuare, înainte de deschiderea acestuia în atmosferă.

(3)Măsurătorile se efectuează în scopul asigurării cerinţelor art. 3 alin. (2); rezultatele măsurătorilor, efectuate în condiţiile prezentelor norme metodologice, pot fi utilizate la elaborarea inventarelor de emisii anuale de compuşi organici volatili de la terminale dotate cu unităţi de recuperare a vaporilor.

(4)Măsurătorile efectuate se referă la indicatorul "compuşi organici volatili totali" şi se realizează cu analizoare corespunzătoare, care să fie capabile să măsoare concentraţii de cel puţin 3 g/Nm3 şi să aibă o precizie de cel puţin 95 % din valoarea măsurată. Eroarea totală de măsurare datorată echipamentului utilizat, gazului de calibrare şi procedurii aplicate nu trebuie să depăşească 10 % din valoarea măsurată.

(5)Detectorul instrumentului de măsurare trebuie să fie specific pentru compuşii organici volatili din benzină (vapori de benzină). Principiile de măsurare ale tipurilor de detectoare care respectă aceste condiţii includ: oxidarea catalitică, ionizarea în flacără, fotoionizarea şi absorbţia în infraroşu, dar nu se limitează la acestea.

CAPITOLUL IV: Frecvenţa măsurătorilor

Art. 5

(1)Măsurătorile se vor efectua pe parcursul unei zile normale de lucru (minimum 7 ore), în condiţii normale de operare. Măsurătorile se vor efectua în regim continuu sau discontinuu.

(2)Măsurătorile în regim continuu se vor efectua pe parcursul unei zile normale de lucru, în condiţii normale de operare.

(3)În cazul efectuării măsurătorilor în regim discontinuu trebuie efectuate cel puţin 4 măsurători pe oră, pe parcursul unei zile normale de lucru, în condiţii normale de operare.

(4)Măsurătorile se efectuează în cel puţin 30 % din numărul total de zile calendaristice ale anului sau, după caz, ale perioadelor în care terminalul este exploatat în condiţii normale şi unitatea de recuperare a vaporilor funcţionează, repartizate uniform pe parcursul acestor perioade.

CAPITOLUL V: Evidenţa datelor şi controlul încadrării în norme

Art. 6

(1)Deţinătorii sau administratorii unităţilor de recuperare a vaporilor au obligaţia să ţină evidenţa strictă a datelor rezultate din măsurătorile efectuate.

(2)Datele rezultate din măsurătorile efectuate se pun la dispoziţie autorităţilor publice competente pentru protecţia mediului, în scopul verificării conformării.

(3)Verificarea respectării cerinţelor tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate la depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţii de benzină se realizează prin activităţile de avizare tehnică a proiectului şi inspecţie tehnică în exploatare, desfăşurate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină.

(4)Organele de inspecţie abilitate din cadrul autorităţii publice competente pentru protecţia mediului vor verifica periodic efectuarea măsurătorilor şi rezultatelor acestora, cu respectarea condiţiilor prevăzute în legislaţia specifică în vigoare.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 7

Prezentele norme metodologice se vor revizui, după caz, în funcţie de modificările ulterioare privind caracterizarea surselor de emisie în atmosferă a compuşilor organici volatili, în funcţie de modificările ulterioare ale legislaţiei de bază în cadrul procesului de armonizare cu legislaţia Uniunii Europene, precum şi în funcţie de evoluţia performanţelor tehnice ale instalaţiilor şi echipamentelor utilizate la depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1243 din data de 23 decembrie 2004